	ТАБЛО ВІДЛІКОВЕ ЦИФРОВЕ

ТОЦ 2М

ПАСПОРТ

ААБЦ 1.106.001 ПС



2020
[image: image1.png]MIHICTEPCTBO EKOHOMIYHOI'O PO3BUTKY I TOPT'IBJII YKPATHH

BUIINCKA 3 ITPOTOKOJIY Ne 1-2012
3acilaHHA HayKOBO-TeXHIUHOI KoMicii 3 MeTpoJorii MiHicTepcTBa eKOHOMIYHOIO
Po3BHTKY i Toprisji Ykpainu Bia 9 mororo 2012 poky

3.58. PesynbTaTi Jep)KaBHUX KOHTPOJIBHUX BHIPOOYBaHE Tabo BijutikoBux nudposux TOLI-2M,
IIPOBEIEHHUX Ha 3pa3Kax TabJo BiImiKoBHX, BUroToBicHHX TOB «HIT® «XAKO», M. Kuis.

Bunpo6ysanns nposeaeHo JI1 « YkpMerprecTcraniap.

YXBAJIMJIM:

3.58.1. 3arsepaurH THI 33c06iB ByIMlpIOBaJILHOl TexHikH «Tabmo Bimtikosi mupposi TOL-2M» i
3aHecTH Horo 10 JepkaBHOro peectpy 3aco0iB BUMipIOBaJIbHOI TEXHIKH 3a HOMepoM Y3281-12 (Bupo-
6nux — TOB «HIT® «XAKO», M. Kuis).

3.58.2. Ilix yac BUMYyCKy 3 BUPOOHHUILTBA Ta MICJIA PEMOHTY IifmaBaTd Tabo BinikoBi nu@poBi
TOLI-2M moBipii, moBipKy TabJo Bi/UTIKOBHX Il Yac €KCIUTyaTallii IPOBOJMTH B IIPOLECi MOBipKH
KOJIOHOK HaJIMBOPO3AaBATBEHUX, ¥ CKIAMl AKHAX Ii Ta0JI0 BUKOPHCTOBYIOTBCS.

3actynuuk MiHicTpa eKOHOMIYHOIO PO3BHTKY
i TopriBiai YxpaiHu — KepiBHHK anapary, \/37

roJIoBa HAyKOBO-TE€XHIMHOI KoMicii 3 meTpostorii B. I1. ITaBaenxo

Cexperap %% ~— H. A. BipHHuK






[image: image2.jpg]lepxaBHun

BunpobyBanbHUM cepTudikauiiHni
LeHTp BUGYyX03axXMULLEHOrO Ta

PyAHUKOBOroenekTpoobnaaHanHs
AOHELIbK

CBIJIOILITBO

Npo BMOYXo3axHUIeHiCTb eNneKkTpooGnagHaHHSA

S

L '3aXMUCTY:

2ExesliT4

2ExslIT5X -
2ExellT4X

QO
w¥§ 7

¥4
00di3°S
yo





1. ВСТУП І ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1. Цей паспорт (ПС) є документом, що засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри та технічні характеристики комплекту Табло відлікове цифрове ТОЦ-2М (комплект), виготовленого відповідно до вимог ТУ У 24734853.001-2000.

1.2. Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію з експлуатації комплекту.

1.3. Усі записи в паспорті робити тільки ручкою, чітко і акуратно. Незасвідчені підписом виправлення не допускаються. Записи, що вносяться відділом технічного контролю (ВТК), повинні бути завірені штампом ВТК.

1.4. Виробник комплекту:

ТОВ «НПФ« Хако »

Адреса: 02225 Україна, м Київ, вул. Маяковського, 15

т. (+38044) 5343320, (+38067) 9655943, (+38066) 4003711

1.5. Пломбування складових частин комплекту проводиться представниками регінальної метрологічної служби після повірки комплекту в складі паливно-роздавальної колонки (ПРК), спеціальним пломбувальним дротом:

- на блоці комутації - верхня кришка з основою через спеціальний отвір;

- імпульсний датчик витрат - через отвори в гвинтах кріплення на лічильнику рідини ПРК, спільно з верхньою кришкою через отвори в основі датчика;

- лічильник сумарний, контролери - отвори в гвинтах кришки.
2.  ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ
2.1 Комплект встановлюють в паливо роздавальних колонках (ПРК), призначених для відпуску нафтопродуктів на автозаправних станціях (АЗС), він забезпечує:

- управління паливо роздавальною колонкою;

- розрахунок обсягу виданої дози палива;

- індикацію ціни, обчислених значень обсягу і вартості, сумарного обсягу виданого палива;
- управління процесом відпустки дози палива при роботі разом з електронною контрольно-касовою системою.
3.  ОСНОВНІ ТЕХНИЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1  Дискретність рахункових імпульсів видаються табло ТОЦ-2М на Пульт Дистанційного Управління (ПДУ):

- 0,01 л - при дискретності вхідних імпульсів 0,005 л і 0,01 л;

- 1,0 л при дискретності вхідних імпульсів 0,005 л; 0,01 л; 0,5 л; 1,0 л.

3.2 Параметри вихідного сигналу при обміні даними з електронною касовою системою управління - стандартний інтерфейс RS-485.

3.3 Кількість розрядів індикації:
3.3.1 ТОЦ -2М
- вартість дози  палива






6

- об’м разової дози







5/6 
- ціна палива   








4

3.3.2 ТОЦ -2М/1
- об’м разової дози







5

3.4 Межі допустимої відносної похибки при обчисленні і індикації обсягу і вартості відпущеного палива (0,01 
3.5 Ціна одиниці найменшого розряду електромеханічного лічильника сумарного 

обліку палива (1 л

3.6 Напруга живлення - від мережі змінного напруги від 198 до 242 В,

 частотою (50(1) Гц

3.7 Потужність споживання:

- з одностороннім табло, не більше 15 В · А;

- з двостороннім табло, не більше 30 В · А.

3.8 Розміри (в зібраному стані) 290х250х350 мм

3.9 Маса, не більше 10 кг

3.10 Температура навколишнього середовища від мінус 40 до 50 ° С

3.11 Відносна вологість повітря до 80 % при температурі 25 ° С
4.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНОСТІ
4.1 Блок індикації ААБЦ2.105.001 (БІ); блок комутації ААБЦ2.106.002 (БК); лічильник сумарний ААБЦ2.601.001 (СС); датчик електронний ААБЦ2.304 (5) .001 (ДІ), блок пускачів ААБЦ2.106.005 (БП), клапан подвійної дії ААБЦ2.701.001 (КДД) є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту:

2ExsIIT4 - СС,

2ExesIIT4 - БК, БІ, БП, ДІ,

2ExdIIBT5 - КДД,

 і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах згідно роз.7.3 ПУЕ та ін. нормативним технічним документам, що регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.

Знак "х" в маркуванні вказує на особливі умови монтажу і експлуатації.

4.2 Всі вибухозахищені елементи мають рівень вибухозахисту "підвищена надійність проти вибуху" (2) по ГОСТ 22782.0. Їх вибухозахищеність забезпечується вибухозахистом виду "е", спеціальний "s" або їх поєднанням і досягається дотримуванням заходів і засобами по ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3, ГОСТ 22782.7.

4.3 Корпуси мають високий ступінь механічної міцності за ДСТ 22782.0 і ступінь захисту від зовнішніх впливів не нижче IP54 по ГОСТ 14254 (СС - IP67).

Виводи трансформаторів в блоці БК з підключеними дротами залиті термореактивним компаундом. Заливка монолітна, її товщина - не менше 3 мм.

Корпус СС - герметичний (IP67).

4.4 Кабельні вводи відповідають ГОСТу 22782.0 і забезпечують надійне ущільнення кабелю, виключають його пошкодження.

4.5 Всі елементи електричної схеми мають навантаження не більше 2/3 номінального значення.

4.6 Пайка елементів виконана твердим припоєм ПОС-61.

4.7 Електронні плати в зборі (після монтажу елементів, пайки виводів і налаштування) покриті двома шарами лаку УР-231, ТУ-6-10-863-84 у2.2.

4.8 Підключення зовнішніх кабелів до електронних плат здійснюється за допомогою з'єднувачів:

- в блоці комутації, за допомогою з'єднувачів, відповідним до ГОСТу 22782.7 по шляхах витоку і електричним зазорам для робочої напруги до 300 В;

- в блоці пускачів:

- кабелі робочою напругою 380В, що підводять живлення до двигунів ПРК, за допомогою з'єднувачів WAGO серії 261 (зазначені клеммники) відповідають ГОСТ 22782.7 по шляхах витоку і електричним зазорам для робочої напруги до 500 В.

  - кабелі управління пускачем, за допомогою з'єднувачів WAGO серії 260.

4.9 Температура нагріву обмотки трансформатора не перевищує значення, що нормується по ГОСТу 22782.7 для стійкості до нагріву ізоляції «В» (110 ° С).

4.10 Обмотки трансформатора захищені від механічних пошкоджень.

4.11 На корпусі нанесені: маркування вибухозахисту згідно п. 4.1, маркування ступені захисту IP54 (IP67 на СС), попереджувальний напис "Відкривати, попередньо вимкнути від мережі".

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 За способом захисту від ураження електричним струмом табло відповідає класу I по ГОСТу 12.2.007.0-75 і діючих «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ) роз.7.3. Блоки БК, БП і КДД мають внутрішні і зовнішні заземлюючі пристрої, що виконані відповідно до ГОСТу 21130.

5.2 До підключення табло до мережі живлення його необхідно заземлити. Робота з не заземленим табло КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

6. Забезпечення вибухозахищеності 
ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 При монтажі табло необхідно керуватися:

- роз. 7.3 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах» Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98 (ПБЕЕС);

- роз. 7.3 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ);

- «Інструкція по монтажу електрообладнання, силових та освітлювальних мереж у вибухонебезпечних зонах» ВСН 332-74;

- вказівками  інструкції з єксплуатації табло.

6.2 Перш ніж приступити до монтажу, необхідно оглянути виріб. При огляді необхідно звернути увагу на:

- маркування вибухозахисту;

- відсутність пошкоджень оболонки;

- наявність попереджувального напису на кришці, пломбуванні пристрою, засобів ущільнення кабелів.

6.3 Табло слід оберігати від ударів і інших механічних впливів при транспортуванні, монтажу та експлуатації.

6.4 При експлуатації табло необхідно керуватися розділом 3.4 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах» ПУЕ та роз. 7.3 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах ДМАОП 0.00 - 1.21 - 98 (ПБЕЕС).

6.5 До експлуатації табло повинні допускатися особи, які вивчили даний паспорт (інструкцію) і пройшли необхідний інструктаж.

6.6 Під час експлуатації виріб повинен підлягати періодичному зовнішньому огляду. При огляді необхідно перевіряти:

- цілісність оболонок складових частин, відсутність на них вм'ятин, тріщини і інших ушкоджень;

- наявність попереджувальних написів на кришках ВІДКРИВАТИ, ВІДКЛЮЧЕНИМИ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ;

- стан ущільнення кришки і кабелів, стан кріплення кабелів у пристроях. Кабель не повинен висмикуватися і провертатися. Експлуатація табло з ушкодженими деталями або іншими пошкодженнями  КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.
6.7 Профілактичні огляди табло проводяться не рідше одного разу на рік. При цьому виконуються всі роботи періодичного зовнішнього огляду і перевіряються, де це можливо, параметри засобів вибухозахисту. Відхилень від вимог вибухозахисту бути не повинно.

6.8 Ремонт табло повинен проводитися відповідно до РД16-407-89 «Електро устаткування вибухозахищене. Ремонт».

Ремонт табло повинен здійснюватися навченими фахівцями в спеціалізованій майстерні, що має дозвіл згідно РД16-407-89, оснащеній необхідною конструкторською документацією. При ремонті дотримуватись вимог, викладених в межах конструкторської документації. Деталі пристрою не повинні замінюватися на непередбачені кресленнями. Пайку здійснювати твердим припоєм (ПОС-61); при заміні радіоелементів оновлювати покриття плат; при складанні корпусів проводити ущільнення його деталей і перевірку ступеня захисту відповідно до вказівок на кресленні.

6.9 Після ремонту потрібно перевіряти працездатність табло, відсутність в його оболонці сторонніх предметів. Кришка повинна бути закрита (при цьому перевірити наявність і рівномірність затягування всіх кріпильних елементів) і опломбована.
7. КОМПЛЕКТНІСТЬ
7.1 Склад і комплектність поставки табло визначаються при формуванні замовлення. На колонці «кількість» не надані позиції відзначені прочерком. Варіанти виконання позицій зазначених *, обумовлюють при замовленні.
	НАЙМЕНУВАННЯ
	Позначення
	Кількість

	1. Блок комутації:
	ААБЦ 2.106.001
	

	2 *. блок індикації
	ААБЦ 2.105.001
	

	3. Лічильник сумарний електро-механічний
	ААБЦ 2.601.001
	

	4.Датчик електронний:
	
	

	      - дискретністю 1 і / об.
	ААБЦ 2.305.001
	

	      - дискретністю 50 і / об.
	ААБЦ 2.304.001
	

	5. Ключ магнітний
	ААБЦ 2.101.011
	

	6 *. Фальшпанель
	ААБЦ 6.105.
	

	7. Блок пускачів
	ААБЦ 2.106.005
	

	8. Клапан подвійної дії
	ААБЦ 2.701.001
	

	9 *. Блок контролера з інструкцією з експлуатації ААБЦ 2.106.006 РЕ  MRS-554
	ААБЦ 2.106.006
	

	10 *. Блок контролера з інструкцією з експлуатації ААБЦ 2.106.007 РЕ MRS-554/201
	ААБЦ 2.106.007
	

	11. Паспорт
	ААБЦ 1.106.001 ПС
	

	12 Інструкція з експлуатації
	ААБЦ 1.106.001 РЭ
	

	13  Ящик для упаковки
	БК
	


7.1 При поставці окремих частин ТОЦ-2М, крім справжнього паспорта, постачаються інструкції по експлуатації на окремі частини, блоки, на вимогу замовника.

8. ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ
Табло відлікове цифрове ТОЦ-2М_ААБЦ_1.106.001 заводський номер __________ відповідає вимогам технічних умов ТУ У 24734853.001-2000 і визнано придатним для експлуатації.
Дата  випуска __________________

М.П.

Представник ОТК ___________________________ /                  /

9. Свідоцтво про ПЕРВИННУ ПОВІРКУ
Повірник _________________________________
М.П.

Дата повірки __________________
9.1 Вимоги до повірки ТОЦ-2М в складі ПРК
У зв'язку з тим, що табло ТОЦ-2М і контролери MRS-554 дозволяють виробляти електронну корекцію дискретності датчика, повірник після закінчення пусконалагоджувальних робіт повинен занести в ФОРМУЛЯР на колонку номер зміни дискретності.

Номер зміни висвічується протягом 3-4 секунд на індикаторі при включенні табло:

9.1.1 ТОЦ 2М *, MRS-554 *, MRS-554/201 - в графі «Ціна» одночасно з виводом версії програмного забезпечення контролера

9.1.2 ТОЦ 2М / 1 * - в графі «літр» після виведення версії програмного забезпечення контролера

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація колонки при невідповідності номера зміни дискретності датчика, зазначеного повірником у формулярі колонки і номера, на індикаторі табло. При зміні дискретності датчика ПРК повинна пройти повторну перевірку.
10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
10.1 Табло, упаковане, може транспортуватися будь-яким видом транспорту в клі-матичних умовах по групі 5 ГОСТ 15150 в критих транспортних засобах.

Зберігання табло в упаковці повинно відповідати умовам I по ГОСТ 15150. Термін зберігання без пере-консервації 6 місяців.

11. ГАРАНТІЇ

11.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність комплекту табло лічильного цифрового ТОЦ-2М вимогам цього паспорта.

11.2 Гарантійний термін - 12 місяців з дати введення пристрою в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дати випуску.

11.3 Примітка: за дату введення пристрою в експлуатацію приймається дата роз-консервації.

11.4 Гарантійні зобов'язання припиняються у разі закінчення гарантійного терміну або порушення споживачем умов або правил зберігання, транспортування і експлуатації, встановлених в розділі "інструкції експлуатації" у данному паспорті.

11.5 Повний термін служби до списання - 7 років.

12. ВІДОМОСТІ ПРО рекламацій
12.1 В період дії гарантійних зобов'язань, в разі виявлення споживачем пристрою невідповідності пристрою за якістю і комплектності вимогам даного паспорту, споживач має право пред'явити виробнику рекламацію відповідно до чинного законодавства України.

12.2 В межах дії гарантійних зобов'язань, при виявленні споживачем невідповідності табло лічильного цифрового ТОЦ-2М вимогам технічної документації, постачальник зобов'язується проводити безоплатно ремонт або заміну пристрою, якщо одержувачем не були порушені умови зберігання, транспортування та експлуатації, встановлені в даному паспорті.
	Версия:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения параметров:

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Вывод на печать:

Печать книжки –

Вставить в принтер 3 листа

11,1,9,2,7,4

переставить всю пачку не переворачивая

5,6,3,8,11,10
11,1,9,2,7,4,5,6,3,8,11,10
